dotyczy: przetarg nieograniczony – dostawa i montaż łóżek do oddziałów szpitalnych, szafek i taboretów przyłóżkowych

Pakiet nr I

1. Czy w kontekście pkt. 2 tabeli z parametrami technicznymi, Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych: szerokość 1025 mm (wraz z barierkami bocznymi) oraz szerokość 950 mm (bez barierek bocznych) oraz długości całkowitej 2130 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy w kontekście pkt. 3 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łózko z leżem na wysokości 55 cm, oraz szczytami o jednakowej wysokości zarówno od strony głowy , jak i nóg (wysokość łóżka wraz ze szczytami wynosi 95,9 cm)?

Odp. TAK

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką o wymiarach oczek 10 x 5 cm, wykonaną z pręta o średnicy 5 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy w kontekście pkt. 5 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łózko z rama leża wykonaną z kształtowników stalowych o profilu 4 x 3 cm?

Odp. TAK

1. Czy w kontekście pkt. 6 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łózko z uchwytami na worki urologiczne (po dwa na każdą stronę łózka)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odp. TAK

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami stałymi od strony nóg oraz szczytami wyjmowanymi od strony głowy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi odejmowanymi, składanymi wzdłuż ramy leża, mocowanymi za pomocą mechanizmu zatrzaskowego w specjalne tuleje znajdujące się pod leżem?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wymiarach 147,6 cm oraz wysokości ponad leże 41 cm, spełniające normę bezpieczeństwa 60601-2:52?

Odp. TAK

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami mocowanymi na stałe, bez możliwości zamiany na stópki (nóżki)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu CE (atestu)? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych klasa I.

Odp. TAK

Pakiet nr II

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami z rdzeniem osłoniętym tworzywową osłoną?

Odp. TAK

1. Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu CE (atestu)? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych klasa I.

Odp. TAK

Pakiet nr III

1. Czy w kontekście pkt. 2 tabeli z parametrami technicznymi, Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych: szerokość 1025 mm (wraz z barierkami bocznymi) oraz szerokość 950 mm (bez barierek bocznych) oraz długości całkowitej 2130 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych rur pokrytych chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem na wysokości 55 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką o wymiarach oczek 10 x 5 cm, wykonaną z pręta o średnicy 5 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy w kontekście pkt. 4 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łózko z uchwytami na worki urologiczne mocowanymi do ramy leża?

Odp. TAK

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej (dźwignia umieszczona z boku łóżka), co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odp. TAK

1. Czy w kontekście pkt. 3 i 7 Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami stałymi od strony nóg oraz szczytami wyjmowanymi od strony głowy (bez blokady w postaci dźwigni)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi znajdującymi się w narożach leża?

Odp. TAK

1. Czy w kontekście pkt. 3 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łózko wyposażone w ramkę do kart gorączkowych zamiast przezroczystego miejsca w szczycie?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi odejmowanymi, składanymi wzdłuż ramy leża, mocowanymi za pomocą mechanizmu zatrzaskowego w specjalne tuleje znajdujące się pod leżem, wykonanymi ze stali, lakierowanymi proszkowo?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu CE (atestu)? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych klasa I.

Odp. TAK

Pakiet nr VI

1. Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu CE (atestu)? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych klasa I.

Odp. TAK

Pakiet nr VII

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową niebędącą wyrobem medycznym, bez certyfikatu CE, atestów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem o wymiarach 530 x 430 ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 870 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą na prowadnicach suwnych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wyjmowanego tworzywowego wkładu w szufladzie?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką pod szufladą z dostępem z dwóch stron?

Odp. TAK