Załącznik nr 1 do siwz

SPECYFIKACJA /FORMULARZ CENOWY

Pakiet I

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Cena jednostkowa (brutto) ( | Cena za oferowaną ilość | Klasa wyrobu medycznego/nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrocewnik do dostarczania spiral: Mikrocewnik o długości całkowitej 155 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014” oraz cewnikiem prowadzącym o min. św,wewn. 0,05’ (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035” (0,89mm) dla rozmiaru 10 Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewnętrzna warstwa wykonana z PTFE Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5 mm, 900/5mm Pokrycie hydrofilne | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Mikrocewnik do dostarczania spiral: Mikrocewnik zbrojny, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całejdługości Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz Średnice zewnętrzne 0,024”/0,029” dist/prox, światło 0,017” na całej długości, długość robocza150 cm | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Spirale embolizacyjne : Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw. Primary diameter, zmienny w zakresie 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145” w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min. 0,0165” posiadającym dwa markery Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizującego ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii Alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza Dwa typy:3D oraz helikalne, rozmiary 3D średnice 1-25 mm długości 2-50 cm, helikalne 1-20 mm, długości 1-50 cm, Frame 3D średnice 3-25 mm długości 6-50 cm Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultra miękkich (najmniejsze rozmiary) | 300 |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral (op. 5 szt.) Opakowanie zawiera 5 sterylnie zapakowanych urządzeń | 50 |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych : Cewnik zbrojny z oplotem nitynolowym Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda część cewnika o innej sztywności Dostępne długości : 95 cm, 105 cm, 115 cm , 125 cm i 130 cm, miękka część dystalna o długości 8 cm Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,058”, 6F/0,072” Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności Miękka i atraumatyczna końcówka cieniująca w skopii Wewnętrzne światło pokryte teflonem Różne kształty końcówek: prosta, Multi-Purpose 25 st. Pokrycie hydrofilne na całej długości Rekomendowany prowadnik: 0,035”/0,038” | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych Mikroprowadnik o długości całkowitej 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 cm Prowadnik miękki, atraumatyczny Średnica prowadnika 0,014 na całej długości Pokrycie hydrofilne w części dystalnej W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | 80 |  |  |  |  |
| 7. | Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń Cewnik balonowy o średnicy 3,4 i 7 mm, o długości 7,15 i 20 mmi średnicy przejścia (crossing profile) 2,2;2,5 i 3,0F Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0 mm dla balonu 4 mm oraz w zakresie 3,4-71 dla balonu 7mm Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie Cewnik o długości 150 cm Balon 4 mm posiadający nominalną objętość 0,06 ml i maksymalną objętość 0,15 ml Balon7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35 ml Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń Cewnik balonowy o średnicy 3,4 i 5 mm, o długościach 10/15/20/30 mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie Cewnik o długości 150 cm Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16 ml dla 10 mm,0,20 ml dla 15 mm, 0,26 ml dla 20mm oraz 0,36 ml dla balonu 30 mm | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu Pojemność 1 ml | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Adapter podwójne Y | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Stent do remodelingu Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej (o budowie „overlaping cells”) Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu Stent o sposobie dostarczania jako spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle min. 0,021” (stent 3-4 mm) lub 0,027” (stent 5-6 mm) Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu (stent 3-4 mm) Cztery markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu (stent 6 mm) Stent o rozmiarach (średnica[mm]/długość robocza [mm]: 3mm/20mm, 4mm/20mm, 6 mm/20mm, 6 mm/30 mm Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule | 20 |  |  |  |  |
| 12 | System dostawczy do stentu Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8 F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Oprzyrządowanie do odczepiania stentu Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75 m W zestawie generator (1 szt.), gwarantujący wizualną i dżwiękową informację o odczepieniu stentu | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Pętla do usuwania ciał obcych Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolframowego. W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli Pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35 mm długość prowadnika 65 i 120 cm w zależności od średnicy, cewnik prowadzący 4 lub 6F Mikropętla: średnice 2/4/7 mm, długość prowadnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3 F prox/dyst. | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem Implant wykonany w postaci tabularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających dobrą siłę radialną oraz platynowo - wolframowych zapewniających widoczność w skopi Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka Rozmiary 2,5 – 5,0 mm co 0,25 mm, długości: 10/12/14/16/18/20 mm oraz 25/30/35 mm w zakresie średnic 3-5 mm Możliwość repozycji po częściowym uwolnieniu (nie można przekroczyć „znacznika ponownego umieszczania w koszulce” którego dystalna część jest oddalona od „ogranicznika proksymalnego” o 3 mm) Dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem, który jest chemicznie związany z powierzchnią, w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter” Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewn. 0,69mm (0,027”) i długości przynajmniej 135 cm | 20 |  |  |  |  |
| 16 | System dostawczy do implantu Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika Pokrycie hydrofilne na zewnątrz Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość roboczaa 105/135/150/160 cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150 cm | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu Kopolimer EVOH -etylen z alkoholem winylowym DMSO – sulfotlenek dimetylowi jako rozpuszczalnik EVOH Zawiera rozdrobniony proszek tantalu celem wizualizacji we fluoroskopie Dostępy w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34 W zestawie 1 ampułka EVOH 1,5 ml, 1 ampułka ze środkiem DMSO 1,5 ml i trzy strzykawki 1 ml | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Mikrocewnik infuzyjny typu „Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH i DMSO Mikrocewnik o długości całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010” Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7-1,5 F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013” Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej Pokrycie hydrofilne na całej długości Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego | 5 |  |  |  |  |
| 19 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH i DMSO Mikrocewnik o długości całkowitej 165 cm Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5 F, prox/dyst. Odczepialna końcówka o długości 1,5/3/5 cm Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25 cm Dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika W zestawie torqueri introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | 5 |  |  |  |  |
|  | Ogółem wartość pakietu | X |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy

Pakiet II

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Cena jednostkowa (brutto) | Cena za oferowaną ilość (brutto) | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nitylonowy „stent like” wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany Otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony ekscentrycznie Możliwość otwarcia ze skrzepem lub wewnątrz (idealnie w 2/3 wewnątrz, 1/3 dystalnie) Wysoka siła radialna, Możliwość wielokrotnego użycia Dwa markery dystalne jeden proksymalny 4 rozmiary – średnica 6 mm, długość użytkowa 30 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 3-6 mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021” – średnica 4 mm, długość użytkowa 20 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 2 – 4 mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021”. PRE LT 3 – 20 – średnica 3 mm, długość użytkowa 20 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy > 1,5 mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,0165” – średnica 4 mm, długość użytkowa 20 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy > 1,5 mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,0165”. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Stent o długościach roboczych 9-48 mm i średnicach naczyń 1,5 – 5,5 mm Tkany z 64 nitynolowych włókien 2 rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD + 8 markerów na końcu proksymalnym p64 można całkowicie wysunąć i w razie potrzeby ponownie wciągnąć do mikrocewnika kompatybilny cewnik to 0,027” | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Podpórka nitinolowa „Stent-like” do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach Długość shaftu 25 mm lub 15 mm, średnica korony 5-15 mm (5,6,8,10,12,15) Płatki korony wytkane siatką nylonową w celu zapewnienia idealnego podtrzymania coili. Korona - 4 markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia. Średnica shaftu (stentu wspierającego) - 4 mm, przeznaczony do naczyń krwionośnych o średnicy 2,5 – 3,75 mm Odłączany elektrolitycznie – kompatybilny z urządzeniami dostępnymi na rynku. Zalecany mikrocewnik (ID 0,021”) | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik balonowy nerwowo-naczyniowy do PTA Cewnik przeznaczony do plastyki naczyniowej tętnic wewnątrzczaszkowych, pozaczaszkowych tętnic zasilających mózg oraz rozszerzania tętnic i rozdzielaczy przy słabej apozycji ścian w tętnicach wewnątrzczaszkowych Dalsza część korpusu złożona z dwóch kanałów: jeden umożliwiający inflację, drugi wprowadzenie prowadnika Długa miękka końcówka dystalna o cienkim profilu 0,016” Niski profil przechodzenia balonu (0,023”) Średnica 1.25 – 4.0 Długość balonu 10-40, długość całkowita 160 cm Wbudowane znaczniki rtg Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | 1 |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM Wartość Pakietu | X |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy

Pakiet III

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość (kompletów) | Cena jednostkowa Netto (kompletu) | Cena jednostkowa (brutto) (kompletu) | Cena za oferowaną ilość (brutto) | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Angiograficzne cewniki diagnostyczne : 5F, szaft, zbrojony na całej długości, Różne typy ukształtowania końcówek (Vert, Pig, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1, Val, Piccard, HET, TIPS, BMC, Dav, MPA, C2). Cewniki typu flush bez zbrojenia, dobra sterowalność 1:1. Długość od 65 do 100 cm, krzywizna VTK dostępna w długości 125 cm | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych: O średnicy 5F, szaft wykonany z nylonu, zbrojony na całej długości ośmioma drutami z nierdzewnej stali , wyprofilowana, dobra sterowalność 1:1, temperowana końcówka. Wiele konfiguracji ukształtowania końcówek (nie mniej niż 35, m.in. KMP, Vanschie 1-5, VS1-2, VSC 1,2, 3 LEV 1,2, MPB) przeznaczonych do trudnych i nietypowych anatomii (np. wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty za pomocą stentgrafów). Cewniki w przedziale długości 40 – 125 cm, kompatybilne z prowadnikami 0,035” lub 0,038” Pakowane po 5 szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Długie koszule Flexor z elastycznym poszerzadłem i hemostatyczną zastawką: Miękka cieniodajna końcówka dystalna, końcówki w dwóch konfiguracjach: prosta – HFANLO i multipurpose – HFANL1; powłoka hydrofilna; rozmiary 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12F w zakresie długości 45 cm, 55 cm, 70 cm, 110 cm, akceptujące prowadnik 0,035” z zastawką Check Flow.Dostępna wersja z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami w zakresie 0,018”; 0,035”; 0,038”; wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie, atraumatyczna końcówka z markerem. Hydrofilne pokrycie koszulki i poszerzacza; krzywizny; ANLO – 4F i 5F w dł 90, 110 cm; ANL1 – 5F i 6F w długości 90 cm. Dostępna koszula w rozmiarze 10, 12F o dł. 40 cm, 80 cm z końcówką prostą (RB). Wersja z bocznym ramieniem (y-conector); kompatybilne z prowadnikami 0,038”. Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki. Dostępna wersja koszuli do t. szyjnych z atraumatyczna końcówką, z 3 lub 2 stopniową strefą przejściową redukującą uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana 5F, 6F. Długość koszulki – 90 cm. Duże światło wewnętrzne od 0,074” w 5F i 0,087” w 6F. Dostępne długie koszulki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza, szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik z możliwością płukania lub podawania kontrastu. Koniec koszulki zaopatrzony w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopii. Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”. Średnica koszulek: 10F dla dł. 30, 45 cm, śr. 12F i 14F dla dł. 30, 45, 80 cm; śr 16F dla dł. 30, 45, 70 cm, śr. 18F dla dł. 30 cm. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnik długi hydrofilny: Prowadnik nitynolowy powleczony biokompatybilną powłoką hydrofilną, dystalna część rdzenia taperowana, zawierająca platynową spiralę zwiększającą widoczność w skopii, na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; końcówka angled; z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0,035” w długościach 260 cm. Dostępność wersji z nitylonowym zwężanym rdzeniem z polinuretanową powłoką inpregnowaną wolframe i powłoką hydrofilną; końcówki prosta i angled w zakresie długości 260 cm, 320 cm, w zakresie śr. 0,018”, 0,035”, 0,038” w sztywności standard. Sztywność stiff w śr. 0,035” i długościach 260, 320 cm, końcówki prosta i angled, uchwyt umożliwiający rotację oraz łopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ogółem Wartość Pakietu |  |  |  |  |  |

Data i podpis wykonawcy